# DZP-271- 7/14

# Odp.nr 1                                                                                                             Brzesko dnia 14.03.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Mebli medycznych –urzadzeń              medycznych.BZP nr 84202 z dnia 13.03.2014

Dot. zadanie nr 3 – materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy.

1. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy

o pokrowcu zszywanym bez cechy ognioodporności z pompą o manulanej

regulacji ciśnienia, z funkcją maksymalnego wypełnienia realizowaną poprzez

przełączenie na tryb statyczny i ustawienie ciśnienia na maximum?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

2.zadanie nr 3

Czy biorąc pod uwagę, że materiał PCV jest tworzywem właściwościach krótko-użytkowych tzn. po okresie 18-24 miesięcy ulega zmianom fizyczno-chemicznym ( traci elastyczność, twardnieje przez co łatwo ulega rozszczelnieniom) oraz nie jest odporny na proces mycia i dezynfekcji w temperaturze powyżej 40st.C Zamawiający skoryguje wymóg wykonania materaca z materiału nylon/PCV na nylon /PU (poliuretan – tworzywo do wieloletniego użytkowania, z odpornością termiczną do 80st.C), co pozwoli na wykorzystywanie materaców w okresie ok. 5 lat?

Odp. Zapisy zgodne ze SIWZ.

3.Czy w związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje jakich wymiarów podkład piankowy ma mieścić się w kieszeni materaca, a wysokość samego materaca jednoznacznie wskazuje, że będzie on układany na spodnich materacach szpitalnych, Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wyposażenia w postaci „kieszeni umożliwiającej wyposażenie w podkład piankowy”?

Odp. Zamawiający odstępuje od  tego wymogu.

4.Czy w miejsce kieszeni materaca Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca kompaktowego, szczelnie zespalającego spodni materac szpitalny i materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy w całość (jedną bryłę) uniemożliwiając tym samym wnikanie zanieczyszczeń pomiędzy materace, czy też przesuwanie się ich względem siebie?

Odp.Zamawiający dopuszcza .

5. Zasada działania materaca zmiennociśnieniowego polega na wtłaczaniu do niego

powietrza. Jak ogólnie wiadomo strumień powietrza podtrzymuje płomień zatem zastosowanie pokrowca ognioodpornego tak jak to ma miejsce w układzie tapicerskim (materac gąbkowy + pokrowiec) nie będzie się sprawdzało w wyżej opisanym przypadku. Dlatego pytamy czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu ognioodpornego pokrowca materaca zmiennociśnieniowego?

Odp. Zamawiający odstępuje od  tego wymogu.

6.Dotyczy  zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści Ofertę na negatoskop  jedno i dwuklatkowe o nieznacznie  zmiennych  niektórych parametrach (bez wpływu na estetykę i funkcjonalność ).

Pkt.4a)i b) luminacja ekranu 3000 cd/m² ± 10% 9parametr mieści się w granicach tolerancji).

Pkt 5 odpowiednio:

- pobór mocy 315VA± 10%

- pobór mocy 160VA± 10%

- wymiary ekranu 80x44cm

- wymiary ekranu 40x 44cm

Odp.Zamawiający nie dopuszcza .