Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

kod CPV: 33158000-2 Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

1.Aparat do terapii falą uderzeniową ( Radialna fala uderzeniowa) – kpl 1

Aparat fabrycznie nowy – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu będącego  przedmiotem wystaw lub prezentacji.

1/ Typ/nazwa/model .........................................................................................................................

2/ Rok produkcji: (2013/2014)……………………….

3/ Producent...........................................................................................................................

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane (opisać lub wpisać TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania szczegółowe |  |
| 1 | Ciśnienie min.1,5 do 5 bar |  |
| 2 | Częstotliwość emisji min. 1 do 20 Hz w interwałach co 1 Hz |  |
| 3 | Typ emisji wyładowaniowy min. 1do 100 impulsów, 10 do 2000 ms przerwy pomiędzy wyładowaniami |  |
| 4 | Gęstość energii do 0,62 mJ/mm² |  |
| 5 | Liczba emitowanych pulsów min. 1 do 10 000 |  |
| 6 | Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD min 320 x 340 pikseli |  |
| 7 | Ekran dotykowy |  |
| 8 | System zmniejszający o min.90 % energię przekazywaną terapeucie |  |
| 9 | Wymiary dł.42 x szer.56 x wys.110 cm +/- 5 % |  |
| II | Wymagania inne |  |
| 1 | Baza danych pacjentów |  |
| 2 | Możliwość wyboru okolicy anatomicznej |  |
|  | Możliwość wyboru specjalności medycznej |  |
| III | Wyposażenie: |  |
| 1 | Złącze USB |  |
| 2 | Głowica ogniskowa 9 mm |  |
| 3 | Głowica ogniskowa 15 mm |  |
| 4 | Głowica wieloogniskowa 15 mm |  |
| 5 | Głowica specjalna 36 mm |  |
| IV | Gwarancja i serwis |  |
| 1 | Okres gwarancji – min 12 miesięcy |  |
| 2 | W okresie gwarancji przeglądy serwisowe zalecane przez producenta nie mniej niż 1 raz w roku nieodpłatnie |  |
| 3 | Podjęcie naprawy zgłoszonej awarii przez serwis– max 48 godzin w dni robocze. |  |
| 4 | Wstawienie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni. |  |
| V | Instalacja i szkolenie |  |
| 1 | Instalacja aparatu i przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi w terminie ustalonym z Zamawiającym |  |
| VI | Wymagane dokumenty |  |
| 1 | Prospekt aparatu | należy dołączyć do oferty |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | należy dołączyć do oferty |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | należy dostarczyć wraz z aparatem |

2. Diatermia krótkofalowa 27,12 MHz praca ciągła i impulsowa ( w komplecie) – kpl 1

Aparat fabrycznie nowy – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu będącego  przedmiotem wystaw lub prezentacji.

1/ Typ/nazwa/model .........................................................................................................................

2/ Rok produkcji: (2013/2014)……………………….

3/ Producent...........................................................................................................................

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane (opisać lub wpisać TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania szczegółowe |  |
| 1 | Diatermia krótkofalowa do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości 27,12 MHz |  |
| 2 | Tryb pracy ciągły i impulsowy |  |
| 3 | Moc: - emisja ciągła 0-100 W - emisja pulsacyjna 0-200 W |  |
| 4 | Częstotliwość pracy pulsacyjnej 10 HZ, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 400 Hz |  |
| 5 | Czas trwania impulsu 65 µs, 100µs, 200µs, 300µs, 400µs |  |
| 6 | Zegar, czas ekspozycji: 1-30 minut |  |
| 7 | Czytelny panel sterujący |  |
| 8 | Identyfikacja podłączonych elektrod |  |
| 9 | Aparat sterowany mikroprocesorowo z dźwiękowym sygnalizatorem |  |
| 10 | Automatyczne wyzerowanie mocy wyjściowej po zakończeniu czasu terapii |  |
| 11 | moduł automatycznego testowania aparatu podczas włączania |  |
| 12 | Akustyczny sygnał zakończenia terapii |  |
| II | Wyposażenie standardowe |  |
| 1 | Gumowe aplikatory o wymiarach 12 x 18 cm – szt 2 |  |
| 2 | Podkładów filcowych dla aplikatorów gumowych – szt 6 |  |
| 3 | Osłony bawełniane – szt 2 |  |
| 4 | Taśmy elastyczne o wymiarach 122 cm do mocowania elektrod gumowych – szt 2 |  |
| III | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 1 | Aplikator dyskowy o średnicy 14 cm |  |
| 2 | Przewód do aplikatora |  |
| 3 | Ramię łamane w 4 miejscach |  |
| 4 | Wózek transportowy z szafką do przechowywania akcesoriów |  |
| IV | Gwarancja i serwis |  |
| 1 | Okres gwarancji – min 12 miesięcy |  |
| 2 | W okresie gwarancji przeglądy serwisowe zalecane przez producenta nie mniej niż 1 raz w roku nieodpłatnie |  |
| 3 | Podjęcie naprawy zgłoszonej awarii przez serwis– max 48 godzin w dni robocze. |  |
| 4 | Wstawienie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni. |  |
| V | Instalacja i szkolenie |  |
| 1 | Instalacja aparatu i przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi w terminie ustalonym z Zamawiającym |  |
| VI | Wymagane dokumenty |  |
| 1 | Prospekt aparatu | należy dołączyć do oferty |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | należy dołączyć do oferty |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | należy dostarczyć wraz z aparatem |

3.Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej – kpl 1

Aparat fabrycznie nowy – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu będącego  przedmiotem wystaw lub prezentacji.

1/ Typ/nazwa/model .........................................................................................................................

2/ Rok produkcji: (2013/2014)……………………….

3/ Producent...........................................................................................................................

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane (opisać lub wpisać TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania szczegółowe |  |
| 1 | Aparat do ćwiczeń biernych kończyny dolnej przeznaczony do rehabilitacji stawu biodrowego, kolanowego i skokowego |  |
| 2 | Możliwość wykonywania ruchów w pozycji siedzącej i leżącej: - dla stawu biodrowego: zgięcie i wyprost, - dla stawu kolanowego: zgięcie i wyprost, - dla stawu skokowego: zgięcie i podeszwowe i grzbietowe. |  |
| 3 | Regulacja prędkości w trakcie ruchu zgięcia i wyprostu |  |
| 4 | Regulacja siły oporu |  |
| 5 | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |
| 6 | Automatyczne zwiększanie wyprostuj i zgięcia |  |
| 7 | Przerwy po osiągnięciu limitu wyprostu i zgięcia |  |
| 8 | Funkcja rozgrzewki |  |
| 9 | Zakres ruchu w stawie biodrowym ( w pozycji leżącej) od 20° do70° |  |
| 10 | Zakres ruchu w stawie kolanowym od 0° do 135° |  |
| 11 | Zakres ruchu w stawie skokowym od 20° do -40° |  |
| 12 | Prędkość ruchu od min.1,5°/sek do 4,6°/sek |  |
| 13 | Siła z jaką aparat pokonuje napotkany opór: 0 - 40 kg, |  |
| 14 | Menu w języku polskim |  |
| 15 | Możliwość zapisu indywidualnych parametrów zabiegu na karcie pamięci |  |
| II | Wyposażenie |  |
| 1 | Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta, który umożliwia zatrzymanie pracy urządzenia i ponowne uruchomienie |  |
| 2 | Wózek transportowy pod urządzenie |  |
| 3 | Karty pamięci 10 szt |  |
| IV | Gwarancja i serwis |  |
| 1 | Okres gwarancji – min 24 miesięcy |  |
| 2 | W okresie gwarancji przeglądy serwisowe zalecane przez producenta nie mniej niż 1 raz w roku nieodpłatnie |  |
| 3 | Podjęcie naprawy zgłoszonej awarii przez serwis– max 48 godzin w dni robocze. |  |
| 4 | Wstawienie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni. |  |
| V | Instalacja i szkolenie |  |
| 1 | Instalacja aparatu i przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi w terminie ustalonym z Zamawiającym |  |
| VI | Wymagane dokumenty |  |
| 1 | Prospekt aparatu | należy dołączyć do oferty |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | należy dołączyć do oferty |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | należy dostarczyć wraz z aparatem |

4. Głowica do aparatu Sonicator 740 – kpl 2

Aparat fabrycznie nowy – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu będącego  przedmiotem wystaw lub prezentacji.

1/ Typ/nazwa/model .........................................................................................................................

2/ Rok produkcji: (2013/2014)……………………….

3/ Producent...........................................................................................................................

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane (opisać lub wpisać TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania szczegółowe |  |
| 1 | Głowica fabrycznie nowa |  |
| 2 | Glowica do aparatu Sonicator 740 dwuczęstotliwościowa 1/3,2 MHz o średnicy 5 cm² |  |
| II | Wyposażenie |  |
| 1 | Kabel łączący głowicę z aparatem – szt 2 |  |
| IV | Gwarancja i serwis |  |
| 1 | Okres gwarancji – min 12 miesięcy |  |
| VI | Wymagane dokumenty |  |
| 1 | Prospekt | należy dołączyć do oferty |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | należy dołączyć do oferty |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | należy dostarczyć wraz z dostawą |

5. Urządzenie do masażu pneumatycznego ( 1 komorowe) z kompletem mankietów – kpl 1

1/ Typ/nazwa/model .........................................................................................................................

2/ Rok produkcji: (2013/2014)……………………….

3/ Producent...........................................................................................................................

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane (opisać lub wpisać TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania szczegółowe |  |
| 1 | Urządzenie do masażu pneumatycznego – system jednokomorowy |  |
| II | Wyposażenie |  |
| 1 | Zasilacz elektryczny ( pompa powietrzna) |  |
|  | Mankiet jednokomorowy na kończynę górną dł. 78 cm |  |
|  | Mankiet jednokomorowy na kończynę dolną dł. 84 cm |  |
| IV | Gwarancja i serwis |  |
| 1 | Okres gwarancji – min 12 miesięcy |  |
| 2 | W okresie gwarancji przeglądy serwisowe zalecane przez producenta nie mniej niż 1 raz w roku nieodpłatnie |  |
| 3 | Podjęcie naprawy zgłoszonej awarii przez serwis– max 48 godzin w dni robocze. |  |
| VI | Wymagane dokumenty |  |
| 1 | Prospekt | należy dołączyć do oferty |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | należy dołączyć do oferty |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | należy dostarczyć wraz z dostawą |

6. Stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska – szt 1

Stół fabrycznie nowy – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie stołu będącego  przedmiotem wystaw lub prezentacji.

1/ Typ/nazwa/model .........................................................................................................................

2/ Rok produkcji: (2013/2014)……………………….

3/ Producent...........................................................................................................................

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane (opisać lub wpisać TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania szczegółowe |  |
| 1 | Stół rehabilitacyjny 2- częściowy ( zagłówek, leżysko) |  |
| 2 | Tapicerka standardowa z atestowanego materiału ( kolor do wyboru po zawarciu umowy) |  |
| 3 | Zagłówek z wycięciem na twarz, regulowany ręcznie w zakresie min. -30° do + 30° ( +/- 10%) |  |
| 4 | Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie min. 50-100 cm +/- 10% za pomocą pilota |  |
| 5 | Stół wyposażony w system jezdny z hamulcem |  |
| 6 | Rozmiar 190 x 650 ( +/- 5%) |  |
| IV | Gwarancja i serwis |  |
| 1 | Okres gwarancji – min 12 miesięcy |  |
| 2 | W okresie gwarancji przeglądy serwisowe zalecane przez producenta nie mniej niż 1 raz w roku nieodpłatnie |  |
| 3 | Podjęcie naprawy zgłoszonej awarii przez serwis– max 48 godzin w dni robocze. |  |
| VI | Wymagane dokumenty |  |
| 1 | Prospekt stołu | należy dołączyć do oferty |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | należy dołączyć do oferty |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | należy dostarczyć wraz ze stołem |

7. Aparat do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami z leżanką  oraz cewkami 610 i 300 mm – kpl 1

Aparat fabrycznie nowy – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu będącego  przedmiotem wystaw lub prezentacji.

1/ Typ/nazwa/model .........................................................................................................................

2/ Rok produkcji: (2013/2014)……………………….

3/ Producent...........................................................................................................................

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane (opisać lub wpisać TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania szczegółowe |  |
| 1 | Aparat przeznaczony do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości z manualnym i automatycznym działaniem |  |
| 2 | Możliwość pracy z wykorzystaniem czterech aplikatorów równocześnie |  |
|  | Możliwość podłączenia aplikatorów płaskich |  |
| 3 | Częstotliwość min. 50 Hz, 100 Hz |  |
| 4 | Kolorowy dotykowy ekran wyświetlający min. częstotliwość, indukcje magnetyczną, czas. |  |
| 5 | Zegar do min. 90 min z akustycznym sygnałem końca zabiegu i automatycznym przerwaniem emisji pola |  |
| 6 | Kształt pola magnetycznego: sinusoidalny, prostokątny, trójkątny |  |
|  | Maksymalna indukcja magnetyczna 200 Ga |  |
| 7 | Zestaw programów terapeutycznych |  |
| 8 | Możliwość wprowadzania własnych programów |  |
| 9 | Możliwość tworzenia sekwencji zabiegowych |  |
| 10 | Baza pacjentów |  |
| II | Wyposażenie |  |
| 1 | Aplikatur szpulowy o średnicy 610mm(+/- 5%) |  |
| 2 | Aplikatur szpulowy o średnicy 300mm(+/- 5%) |  |
| 3 | Leżanka z systemem przesuwnym do aplikatura 610 mm |  |
|  | Kabel do aplikatura lędźwiowego |  |
|  | Kabel do aplikatura kończynowego |  |
|  | Kabel zasilający |  |
| IV | Gwarancja i serwis |  |
| 1 | Okres gwarancji – min 24 miesięcy |  |
| 2 | W okresie gwarancji przeglądy serwisowe zalecane przez producenta nie mniej niż 1 raz w roku nieodpłatnie |  |
| 3 | Podjęcie naprawy zgłoszonej awarii przez serwis– max 48 godzin w dni robocze. |  |
| 4 | Wstawienie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni. |  |
| V | Instalacja i szkolenie |  |
| 1 | Instalacja aparatu i przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi w terminie ustalonym z Zamawiającym |  |
| VI | Wymagane dokumenty |  |
| 1 | Prospekt aparatu | należy dołączyć do oferty |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | należy dołączyć do oferty |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | należy dostarczyć wraz z aparatem |

8. Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych APT-1ze statywem – kpl 1

Aparat fabrycznie nowy – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu będącego  przedmiotem wystaw lub prezentacji.

1/ Typ/nazwa/model .........................................................................................................................

2/ Rok produkcji: (2013/2014)……………………….

3/ Producent...........................................................................................................................

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane (opisać lub wpisać TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania szczegółowe |  |
| 1 | Elektryczny rotor z dwoma trybami pracy: ćwiczenia czynne - ruch w obu kierunkach o zmiennym obciążeniu, ruch bierny regulacja prędkości obrotowej. |  |
| 2 | Możliwość łączenia ćwiczenia czynnego z biernym |  |
|  | Funkcję, która w przypadku zatrzymania ruchu rotora spowodowanego wzmożonym napięciem mięśni odwraca kierunek ruchu tzn. aplikuje ruch w przeciwną stronę. |  |
| 3 | Regulacja prędkości 20-60 obrotów na minutę ( min 5 stopniowa skala) |  |
| 4 | Maksymalne obciążenie 150 W ( skala min. 5 stopniowa) |  |
| 5 | Panel sterowania: - przyciski wyboru trybu pracy - wskaźnik trybu pracy czynnej i biernej - 5 stopniowa skala obciążeń w trybie ćwiczeń czynnych i biernych - wskaźnik obciążenia w % |  |
| II | Wyposażenie |  |
| 1 | Statyw – szt 1 |  |
| 2 | Podnóżki o wysokim podparciu – szt 2 |  |
| IV | Gwarancja i serwis |  |
| 1 | Okres gwarancji – min 24 miesięcy |  |
| 2 | W okresie gwarancji przeglądy serwisowe zalecane przez producenta nie mniej niż 1 raz w roku nieodpłatnie |  |
| 3 | Podjęcie naprawy zgłoszonej awarii przez serwis– max 48 godzin w dni robocze. |  |
| 4 | Wstawienie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni. |  |
| V | Instalacja i szkolenie |  |
| 1 | Instalacja aparatu i przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi w terminie ustalonym z Zamawiającym |  |
| VI | Wymagane dokumenty |  |
| 1 | Prospekt aparatu | należy dołączyć do oferty |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | należy dołączyć do oferty |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | należy dostarczyć wraz z aparatem |

Uwaga: Zamawiający dopuszcza aparat równoważny.

II. Wycena szczegółowa

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii falą uderzeniową …………………………………………… | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Diatermia krótkofalowa 27,12 MHz praca ciągła i impulsowa ( w komplecie) …………………………………………… | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej …………………………………………. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Głowica do aparatu Sonicator 740 …………………………………………. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Urządzenie do masażu pneumatycznego ( 1 komorowe) z kompletem mankietów ………………………………………… | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska ………………………………………….. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Aparat do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanalami z leżanką oraz cewkami 610 i 300 mm …………………………………………… | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych APT-1ze statywem ………………………………………… | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |