Znak sprawy: DZP-271-12/2014

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32-800 Brzesko, ul.Kościuszki 68

1.Tryb postępowania – przetarg nieograniczony, podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2013 .r poz. 907  z późn. zm.)

2.  Przedmiot zamówienia: Dostawa – Aparatów do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i

mechanicznej.

3.Datę składania ofert wyznaczono na dzień  17.04.2014 roku na godz. 11:00.

4.Datę otwarcia ofert wyznaczono na dzień   17.04.2014 roku na godz. 11:30.

5.Dane o ofertach:

a/ liczba złożonych ofert – 4

| Lp | Nazwa Wykonawcy | Cena oferty netto | Podatek VAT | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biuro Handlowe KINESIS 38-440 IWONICZ ZDRÓJ ul: Denara 23 Oddział 20-151 LUBLIN ul: Stefczyka 32B | 105 505,00 | 8 296,35 | 109 801,35 |
| 2 | RONOMED Sp.J. 53-030 WROCŁAW ul: Przyjaźni 52/1U | 99 627,53 | 7 970,20 | 107 597,73 |
| 3 | ELECPOL Sp.z o.o. 61-614 POZNAŃ ul: Łużycka 34a | 79 700,00 | 6 376,00 | 86 076,00 |
| 4 | PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. 44-141 GLIWICE ul: Szparagowa 15 | 95 926,85 | 7 674,15 | 103 601,00 |

b/ liczba ofert odrzuconych – 1

Zamawiający odrzucił  ofertę nr 3 firmy  „Elecpol” ul.Łużycka 34a , 61-614 Poznań  na podstawie art.89 ust.1 ustawy Pzp ponieważ nie spełnia  wymagań Zamawiającego określonego w SIWZ

Uzasadnienie:

1/Oferowana Diatermia krótkofalowa model: Short wale 6000 nie posiada aplikatora dyskowego pracującego w trybie indukcyjnym o średnicy 14 cm.

W karcie katalogowej aparatu brak informacji na temat w/w aplikatora oraz ramienia łamanego w 4 miejscach,  na którym ten aplikatur pracuje.

Parametr ten był wymagany w Odp.2 z dnia 14 .04.2014 roku.

2/ Oferowana Szyna CPM L4D nie spełnia wymagań w zakresie prędkości ruchu szyny.

Prędkość ruchu oferowanej  szyny L4D jest określona jako 30° - 210° na minutę tj. od 0,5°/sek do 3,5°/sek. Zamawiający wymagał prędkości od 1,5°/sek do 4,6°/sek.

Ponadto Zamawiający wymagał parametru określonego jako – siła z jaką aparat pokonuje napotkany opór

o wartości od 0 do 40 kG. W danych technicznych oferowanego urządzenia parametr ten został określony w skali 5 stopniowej ( 1- słabo ….5 – najmocniej).

Parametr ten celowo został określony precyzyjnie ponieważ ma bardzo istotne znaczenie dla  bezpieczeństwa pacjenta.

3/ Oferowany aparat  do magnetoterapii model BTL Magnet nie spełnia wymagań w zakresie

„ możliwości pracy z wykorzystaniem czterech aplikatorów równocześnie ” . Parametr ten dokładnie Zamawiający wyjaśnił w Odp.2 z dnia 14 .04.2014 roku. Aparat musi posiadać cztery niezależne kanały czyli musi mieć możliwość uruchomienia czterech różnych protokołów dla czterech pacjentów w tym samym czasie.

c/ liczba zadań unieważnionych – 0

6.Punktacja przyznana Ofertom na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w specyfikacji:

Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

| Nr oferty | Cena -100 % | Razem pkt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | b.cena netto- 105 505,00 zł 95 926,85 105 505,00 x 100= 90,92 | 90,92 pkt |
| 2 | b.cena netto- 99 627,53 zł 95 926,85 99 627,53 x 100=96,28 | 96,28 pkt |
| 4 | b.cena netto- 95 926,85 zł 95 926,85 95 926,85 x 100= 100 | 100 pkt |

7.W związku z powyższym Zamawiający wybrał  poniższą ofertę nr  : firmy:

PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.

44-141 GLIWICE  ul: Szparagowa 15

wartość oferty netto- 95 926,85 zł -  brutto- 103 601,00 zł

8.Umowa dotycząca dostawy  zostanie zawarta  po upływie 5 dni od dnia przesłania e-mailem niniejszego zawiadomienia wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu.

9. Niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, adres strony www .spzoz-brzesko.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

………………………..

Brzesko dnia 29.04.2014                                                                                         / Dyrektor SPZOZ w Brzesku/

Sporz..B.Pacura………..