Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  ambulansów medycznych  typu C  (M1/pojazd specjalny -karetka sanitarna) - 2 kpl

2.Ambulans sanitarny musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm.), spełniać wymagania określone w normie PN EN 1789 +A : 2011 w zakresie ambulanse drogowe typu C i spełniać normę PN EN 1865, a także posiadać wyposażenie i parametry określone poniżej.

3. Zamawiający wymaga aby oferowany ambulans był fabrycznie nowy nie starszy niż z roku 2013.

4. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji na pojazd bazowy i pojazd skompletowany

I. Parametry techniczne samochodu bazowego i przedziału medycznego ambulansu drogowego typu „C" z zabudową części medycznej i wyposażeniem

Marka i model: (zgodnie ze świadectwem homologacji pojazdu skompletowanego) - podać ……………………………………………………………………

Rok produkcji ……………………………………………….(nie starszy niż 2013 rok).

Producent ……………………………………………………

Kraj pochodzenia: pojazd bazowy: …………………………………………, zabudowa: …………………………………………………………………

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Wymagane parametry | Warunek wymagany | Wpisać parametry oferowane lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NADWOZIE | - |  |
| 1.1. | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony oraz szyberdach | TAK |  |
| 1.2. | Przystosowany do przewozu min. 6 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób) | Min. 6 osób |  |
| 1.3. | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki , wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) | Kąt otwarcia drzwi min. 270 stopni |  |
| 1.4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą będącą jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa oraz stopniem zewnętrznym mechanicznie wysuwanym /z sygnalizacją nie wsunięcia stopnia w kabinie kierowcy/, | TAK |  |
| 1.5. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze | TAK |  |
| 1.6. | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
| 1.7. | Zewnętrzny schowek (tj. odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej oraz materaca próżniowego. | TAK |  |
| 1.8. | Kolor nadwozia biały zgodnie z PN EN 1789 | TAK |  |
| 1.9. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem | TAK |  |
| 1.10. | Autoalarm | TAK |  |
| 1.11. | Immobilizer | TAK |  |
| 1.12. | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
| 1.13. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian | TAK |  |
| 1.14. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 90 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu | TAK |  |
| 1.15. | Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z podłokietnikiem + regulacja oparcia lędźwiowa | TAK |  |
| 1.16. | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 1.17. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z kierunkowskazem bocznym | TAK |  |
| 1.18. | W kabinie kierowcy zamontowana „Stacja dokującą” do tabletów – wymaganych przez system SWD | TAK |  |
| 1.19. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z normą PNEN 1789, wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych | TAK |  |
| 1.20. | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK |  |
| 1.21. | Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z podłokietnikiem + regulacja oparcia lędźwiowa | TAK |  |
| 1.22. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 2 | SILNIK I NAPĘD | - |  |
| 2.1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa | powyżej 2500 cm³ (podać pojemność w cm³) |  |
| 2.2. | Spełniający wymagania normy Euro 5 w zakresie emisji spalin | TAK |  |
| 2.3. | Moc silnika | min.170 KM (podać moc w KM oferowanego silnika) |  |
| 2.4. | Rodzaj paliwa - olej napędowy | TAK |  |
| 2.5. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana | TAK |  |
| 2.5. | Napęd na koła przednie | TAK |  |
| 2.6. | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny | TAK |  |
| 3 | UKŁAD HAMULCOWY | - |  |
| 3.1. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania | TAK |  |
| 3.2. | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |
| 3.3. | System wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |
| 3.4. | System rozdziału siły hamowania | TAK |  |
| 3.5. | Wzmocniony układ hamulcowy obu osi | TAK |  |
| 3.6 | System wspomagania ruszania pod górę | TAK |  |
| 4 | UKŁAD KIEROWNICZY | - |  |
| 4.1. | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 4.2. | Regulowana kolumna kierownicy | TAK |  |
| 5 | ZAWIESZENIE | - |  |
| 5.1. | Zawieszenie wzmocnione zapewniające przyczepność kół do podłoża ,oraz komfort transportu chorego | TAK |  |
| 5.2. | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny | TAK |  |
| 6 | KOŁA I OGUMOIENIE | - |  |
| 6.1. | Komplet kół z oponami letnimi plus koło rezerwowe | TAK |  |
| 7 WENTYLACJA I OGRZEWANIE |
| 7.1 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym | TAK |  |
| 7.2. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V min. 2000W z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym w warunkach ekstremalnych otoczenia | TAK (podać markę i model oraz moc oferowanego urządzenia) |  |
| 7.3. | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem, ogrzanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem | TAK (podać markę i model urządzenia) |  |
| 7.4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę | TAK (podać wydajność w m3/godzinę) |  |
| 7.5. | Klimatyzacja niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; | TAK |  |
| 8 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | - |  |
| 8.1. | Alternator o mocy min 180 A lub urządzenie równoważne. | TAK |  |
| 8.2. | Dwa akumulatory - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230 V-widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów ,z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek( podać pojemność akumulatorów) | Pojemność łączna akumulatorów min. 180 Ah |  |
| 8.3. | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym; układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów; widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju; widoczna zewnętrzna sygnalizacja podpięcia ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 8.4. | 4 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi | TAK |  |
| 8.5. | Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) | Min. 4 gniazda zasilające 12 V |  |
| 8.6. | Przewód zasilania zewnętrznego (podać długość) | Min. 10 m |  |
| 8.7. | SSchemat instalacji elektrycznej 230V i 12 V przedziału medycznego | TAK |  |
| 8.8. | Niezależny włącznik pulsacyjnej pracy świateł drogowych pojazdu | TAK |  |
| 9 | OZNAKOWANIE POJAZDU I OŚWIETLENIE | - |  |
| 9.1. | Belka świetlna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadawania komunikatów głosem z dwoma reflektorami oświetlającymi przedpole ambulansu | TAK |  |
| 9.2. | 2 niebieskie lampy pulsacyjne typu LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej oraz w zderzaku przód lewa i prawa strona barwy niebieskiej | TAK |  |
| 9.3. | Belka świetlna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części dachu | TAK |  |
| 9.4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |
| 9.5. | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  |
| 9.6. | Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm , umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm umieszczony wokół dachu c) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy niebieskiej o szerokości co najmniej 15 cm umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) | TAK |  |
| 9.7. | Napis lustrzany AMBULANS barwy czerwonej z przodu pojazdu o wysokości znaków co najmniej 22 cm oraz z tyłu pojazdu o wysokości znaków co najmniej 10 cm | TAK |  |
| 9.8. | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r po uzgodnieniu z zamawiającym | TAK |  |
| 9.9. | Belki świetlne zamontowane na dachu zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem | TAK |  |
| 9.10. | Dodatkowe światła kierunkowskazu zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia | TAK |  |
| 9.11. | Funkcja doświetlania zakrętów | TAK |  |
| 9.12. | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |
| 10 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | - |  |
| 10.1. | Światło rozproszone (świetlówki) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego | Min. 6 punktów świetlnych |  |
| 10.2. | Oświetlenie punktowe (regulowane, halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie) | TAK |  |
| 10.3. | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
| 10.4. | Oświetlenie punktowe zainstalowane nad blatem roboczym | TAK |  |
| 11 | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE | - |  |
| 11.1. | Długość przedziału medycznego | Min.300 cm |  |
| 11.2. | Szerokość przedziału medycznego | Min 175 cm |  |
| 11.3. | Wysokość przedziału medycznego | Min 185 cm |  |
| 11.4. | Dwa obrotowe miejsca siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia, fotele klasy M1 | TAK |  |
| 11.5. | Fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem i trzypunktowym pasem bezwładnościowym | TAK |  |
| 11.6. | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, wzmocniona umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | TAK |  |
| 11.7 | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym | TAK |  |
| 11.8. | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu materaca próżniowego, deski pediatrycznej i innego sprzętu (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami) – Zamawiający dopuszcza by miejscem przewożenia przenośnego sprzętu medycznego tj. materac próżniowy czy deska pediatryczna był zewnętrzny schowek. | TAK |  |
| 11.9. | Na ścianie działowej zespół szafek z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z miejscem do zamocowania 1 szt plecaka medycznego/ wewnątrz szafki | TAK |  |
| 11.10. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 11.11. | Uchwyty do zamocowania defibrylatora, respiratora ( Zamawiający posiada respirator typu Lifepak 15), pompy infuzyjnej umożliwiające korzystanie ze sprzętu w czasie jazdy | TAK |  |
| 11.12. | Zamontowany ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |
| 11.13. | Uchwyty do kroplówek mocowane w suficie oraz nad siedzeniem przy drzwiach przesuwnych - min. 3 szt. | TAK |  |
| 11.14. | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu w trakcie użycia | TAK |  |
| 11.15. | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu ( podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem) | TAK |  |
| 11.17. | Szyna do mocowania sprzętu na ścianie bocznej typu „Modura” | min. 30 cm |  |
| 11.18. | Panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz przedziału z możliwością jej regulacji - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |
| 11.19. | Transporter noszy głównych 1/ z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; 2/ z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; 3/ z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; 4/ regulacja wysokości w min sześciu poziomach; 5/ możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); 6/ wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm); 7/ min. dwa kółka wyposażone w hamulce; 8/ system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789; 9/ dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie; 10/ dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia transportera; 11/ obciążenie dopuszczalne transportera – min.230 kg 12/ waga transportera zgodna z wymogami normy PN EN 1865 –max 28 kg 13/ transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; 14/ transporter musi być zabezpieczony przed korozją; 15/ system automatycznego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków (parametr pożądany ale nie wymagany) | Podać: markę, model, rok produkcji |  |
| 11.20. | Nosze główne 1/ przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; 2/ nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; 3/ z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni; 4/ rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; 5/ z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; 6/ z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; 7/ nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; 8/ ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia; 9/ z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; 10/ nosze muszą być zabezpieczone przed korozją; 11/ z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; 12/ obciążenie dopuszczalne noszy (podać dopuszczalne obciążenie w kg)- min 200 kg; 13/ waga oferowanych noszy zgodna z wymogami normy PN EN 1865 –max.23 kg. | Podać: markę, model, rok produkcji |  |
| 12 | INSTALACJA TLENOWA | - |  |
| 12.1. | Dwa punkty poboru typu AGA na ścianie bocznej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej | TAK |  |
| 12.2. | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych | TAK |  |
| 12.3. | Dwie butle o poj.10 litrów | TAK |  |
| 12.4. | Dwa reduktory tlenowe do butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania narzędzi; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji | TAK |  |
| 13 | OŚWIETLENIE SPECJALNE | TAK |  |
| 13.1. | Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |
| 13.2. | Przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji | TAK |  |
| 13.3. | Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie | TAK |  |
| 14 | SYGNALIZACJA DZWIĘKOWA | - |  |
| 14.1. | Sygnał dźwiękowy modulowany min 150 W | TAK |  |
| 14.2. | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej ( podać markę i model) | TAK |  |
| 14.3. | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy | TAK |  |
| 14.4. | Czujnik parkowania tyłem | TAK |  |
| 15 | ŁĄCZNOŚĆ | - |  |
| 15.1. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego | TAK |  |
| 15.2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK |  |
| 15.3. | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz impedancja wejścia 50 Ohm współczynnik fali stojącej 1,6 charakterystyka promieniowania dookólna | TAK |  |
| 16 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | - |  |
| 16.1. | Nosze podbierakowe | TAK |  |
| 16.2. | Krzesło kardiologiczne | TAK |  |
| 16.3. | Urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |
| 16.4. | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
| 16.5. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |
| 16.6. | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
| 16.5. | Reflektor punktowy | TAK |  |
| 16.7. | Radioodtwarzacz fabryczny z CD MP3 | TAK |  |
| 16.8. | Radiotelefon | TAK |  |
| 16.9. | Nawigacja satelitarna zabudowana fabrycznie z ekranem kolorowym (mapa Polski) | TAK |  |
| 16.10. | Przepływowy miernik zużycia paliwa ( zamontowany na stałe w pojeździe) | TAK |  |
| 16.11. | Dodatkowy 3 klucz do pojazdu | TAK |  |
| 16.12. | Komplet kół z oponami zimowymi | TAK |  |
| 16.13. | Łańcuchy na koła | TAK |  |
| 17 | GWARANCJA | - |  |
| 17.1. | Okres pełnej gwarancji dla ambulansu – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów | podać |  |
| 17.2. | Okres pełnej gwarancji dla zabudowy medycznej i urządzeń medycznych- min. 24 | podać |  |
| 17.3. | Okres gwarancji na powłoki lakiernicze- min. 36 miesięcy | podać |  |
| 17.4. | Okres gwarancji na perforacje blachy – min. 96 miesięcy | podać |  |
| 18 | INNE WYMAGANIA | - |  |
| 18.1. | Pakiet ubezpieczeń AC, OC, NW na okres 12 miesięcy | TAK |  |
| 18.2. | Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako –M1/samochód specjalny sanitarny - Wykonawca dostarczy przy dostawie | TAK |  |
| 18.3. | Karta gwarancyjna, ewentualne instrukcje obsługi - Wykonawca dostarczy przy dostawie | TAK | dostarczyć wraz dostawą |
| 18.4. | Foldery, prospekty z opisem parametrów technicznych pojazdu, transportera noszy oraz noszy głównych; | TAK | dołączyć do oferty |
| 18.5. | Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; | TAK | dołączyć do oferty |
| 18.6. | Deklaracje zgodności dla pozostałych urządzeń zamontowanych w ambulansie | TAK | dołączyć do oferty |

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulans sanitarny typy C z wyposażeniem model ……………………. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet ubezpieczeń AC, OC, NW | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |

Serwis gwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy prowadzi (wpisać) ......................................................................................

………………………………………………………………………....................................................................................................................

Bezpłatny numer telefonu, pod który należy zgłaszać naprawy:...........................................................................................................................

…………………………………………………..

/ podpis i pieczęć wykonawcy/