# DZP-271- 19/14

# Odp.nr 1                                                                                                 Brzesko dnia 04.06.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów – kpl 6.

BZP nr 114081-2014 z dnia 28.05.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1. Wymagania ogólne

Pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach:

Szerokość – 545 mm

Głębokość – 475 mm

Wysokość – 1.630 mm

Urządzenie jest urządzeniem wolnostojącym z opcją powieszenia na ścianie.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

2.Wymagania szczegółowe

1.Pkt.  3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 14 dysz myjących (w tym, 8 dysz obrotowych) wykonanych ze stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych odpornych na działanie wysokich temperatur i środków chemicznych? Stałe dysze wykonane ze stali nierdzewnej nie gwarantują tak dobrych efektów mycia jak dysze obrotowe.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

2.Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny, w którym ze względu na budowę komory nie ma potrzeba stosowania tak wysokiej krawędzi bocznej? Rozwiązanie takie wyraźnie wskazuje na jednego producenta, a poza tym stanowi zagrożenie w dla personelu w czasie załadunku/rozładunku urządzenia.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

3.Pkt. 10 - Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z zapisami normy PN-EN 15883-1/3 urządzenie jednocześnie dokonywało samodezynfekcji orurowania i i komory mycia?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

4.Pkt. 12 - Czy Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało min. pojemność 1 basen z pokrywką i 2 kaczki?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ, Zamawiajacy miał na  miał na myśli  basen z pokrywą.

5.Pkt. 14 - Ponieważ w większości szpitali w Polsce występuje twarda albo bardzo twarda woda większość producentów myjni-dezynfektorów zaleca by stosować zarówno środki myjące (zasadowe) jak i odkamieniające (kwaśne). Sam środek odkamieniająco-nabłyszczający (lekko kwaśny) może spowodować, iż urządzenie będzie się zakamieniało, przez co może narazić Zamawiającego na zwiększone koszty napraw w przyszłości.

6.Pkt. 17 - W nawiązaniu do pytania do pkt. 14 - czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenia były wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne (myjący i odkamieniający)?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

7.Pkt. 19 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenia zasilane prądem 3-fazowym 400V, 50Hz? Spowoduje to znaczne skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

8.Pkt. 20 - Parametry pompy obiegowej dobiera producent w zależności od konstrukcji komory mycia i ilości dysz myjących. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w pompę obiegową o mocy 730W?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

III Wyposażenie dodatkowe

1.Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie do pkt. 14, Zamawiający wymaga zaoferowania do każdej myjni 2 szt. (po 5l) środków myjących i 2 szt.

(po5l) środków odkamieniających?.

Odp. Zamawiający nie  wymaga, odpowiedz negatywna.

9.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydłużenie terminu wykonywania zamówienia do 6-8 tygodni od daty  podpisania umowy.
Odp. Nie wyrażam zgody, Zamawiający określił termin wykonania do 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

10. Dot. I – Wymagania ogólne pkt. 3 :

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1630 mm? 330 mm różnicy

wysokości nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność  urządzenia, a wysokość

pomieszczeń  szpitalnych umożliwia zamontowanie urządzeń  o takiej wysokości.

Odp.Zamawiający dopuszcza .

11.Dot. II – Wymagania szczegółowe pkt. 3 :

Czy Zamawiajacy dopuści urządzenie posiadajace 12 dysz, z których część  dysz to

dysze natryskowe wykonane ze stali szlachetnej, a część  dysz to dysze obrotowe

wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wody i wysokiej temperatury?

Takie rozwiązanie pozwala na osiągnięcie jeszcze większej efektywności mycia.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

12.Dot. II – Wymagania szczegółowe pkt. 19 :

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wymagające zasilania 400V ,co znacznie skraca czas trwania procesu mycia i dezynfekcji?

Odp.Zamawiajacy  nie dopuszcza.

13. pkt I.3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości do 1800mm?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

14. pkt II.2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komora wykonaną ze stali kwasoodpornej o grubości 1mm?Czy zamawiający dopuszcza wykonanie komory myjącej ze stali nierdzennej meblowej AISI304?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

15. pkt II.4

Czy Zamawiający dopuści drzwi z niższa krawędzią boczną poniżej 10 mm pozwalającą na zabezpieczenie przed odpryskami gdyż opróżnianie następuje wewnątrz komory

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

16. pkt II.5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym podzespoły są zasilanie 230V przy zastrzeżeniu że urządzenie posiada dopuszczenie do stosowania w brudownikach oraz wszelkie wymagane prawnie dokumenty dopuszczające do obrotu?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

17. pkt II.7

Czy zamawiający dopuści urządzenie z węzami zbrojonymi włóknami z tworzywa które zapewniają większą odporność na korozje niż węże w oplocie metalowym?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

18. pkt II.20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wydajności 400l/min z systemem dysz ciśnieniowych?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

19.Zamawiający dokłada  pkt. 3  do Załącznika nr 1 do  tabeli poz.VI . Gwarancje i warunki  serwisu.Wykonawca w okresie gwarancji zapewni nieodpłatne ( łącznie z kosztami dojazdu) przeglądy techniczne i konserwacyjne urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, ostatni przegląd przed upływem terminu upływu gwarancji.