# DZP-271- 19/14

# Odp.nr 2                                                                                                 Brzesko dnia 06.06.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów – kpl 6.

BZP nr 114081-2014 z dnia 28.05.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Załącznik numer 1 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji wiszącej – 6 szt.

Wymagania ogólne, pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego wysokość nieznacznie odbiega od wymaganej i wynosi 1320 mm, natomiast głębokość w podstawie wynosi 500 mm, jednak ze względu na przetłoczenia obudowy oraz uchwyt do otwierania drzwi, maksymalny wymiar związany z głębokością urządzenia wynosi 580 mm.

Odp.Zamawiajacy  dopuszcza wysok.1320 mm ze względu na wielkość brudownika nie dopuszcza się głębokości 580mm

2.Załącznik numer 1 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji wiszącej – 6 szt.

Wymagania szczegółowe, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do oferowania urządzenie, którego konstrukcja komory ze stali nierdzewnej, w tym grubość ścianki dostosowane są do pozostałych elementów urządzenia, zapewniając przeprowadzenia bezpiecznego procesu oraz długoletnią trwałość.

Odp. Zamawiający  podtrzymuje  zapisy SIWZ. Dopuszcza grubość komory mycia powyżej 1,25 mm

3.Załącznik numer 1 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji wiszącej – 6 szt.

Wymagania szczegółowe, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści wykonanie końcówek dysz z polimerów odpornych na działanie korozji i wysokich temperatur.

Odp.Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

4.Załącznik numer 1 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji wiszącej – 6 szt.

Wymagania szczegółowe, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego konstrukcja drzwi zapobiega powstawaniu „odprysków” podczas zamykania drzwi poprzez krawędź boczną dostosowaną do konstrukcji komory?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

5.Załącznik numer 1 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji wiszącej – 6 szt.

Wymagania szczegółowe, pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do oferowania urządzenie spełniające wszystkie obowiązujące normy dotyczące bezpieczeństwa obsługi w miejsce wymaganego „Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką)” ?

Odp. Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

6.Załącznik numer 1 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji wiszącej – 6 szt.

Wymagania szczegółowe, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w orurowanie wykonane w sposób zapewniający uzyskanie zabezpieczenia przed działaniem ciśnienia przepływającej wody oraz odporności na działanie korozji oraz temperatury ?

Odp. Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

7.Załącznik numer 1 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji wiszącej – 6 szt.

Wymagania szczegółowe, pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę wody o mocy dobranej do konstrukcji oferowanego urządzenia?

Odp. Zamawiający podtrzymuje  zapisy SIWZ.

8.Załącznik numer 1 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji wiszącej – 6 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia były wyposażone we wbudowany wyłącznik główny zasilania elektrycznego, czy też Zamawiający przygotuje zasilanie elektryczne wraz z wyłącznikiem umieszczonym w sąsiedztwie urządzenia na wypadek konieczności niezwłocznego odcięcia zasilania elektrycznego od urządzenia?

Odp .Zamawiający  nie wymaga ,ale dopuszcza .

9.Załącznik numer 1 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji wiszącej – 6 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, potwierdzony załączonymi do oferty certyfikatami potwierdzającymi przeszkolenie pracowników serwisu przez wytwórcę oferowanych wyrobów medycznych, wystawionymi nie później niż 1 rok przed złożeniem oferty ?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza .

10.Załącznik numer 1 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji wiszącej – 6 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie przeprowadzało dezynfekcję wraz z suszeniem wymuszonym strumieniem powietrza filtrowanego za pomocą filtru HEPA zgodnie z wymaganiami PN-EN 15883?

Odp .Zamawiający  nie wymaga ,ale dopuszcza .