Załącznik nr 1

do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

Zestawienie parametrów technicznych Systemu do Litotrypsji ESWL

| Lp. | Nazwa | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| A. | Zestaw do kruszenia złogów mineralnych w nerkach i drogach moczowych | - |
| 1. | Zestaw do kruszenia złogów mineralnych w nerkach i drogach moczowych powinien składać się z : litotryptera z głowicą kruszącą z możliwością opcjonalnie podłączenia aparatu z ramieniem C – RTG stołu zabiegowego ultrasonografu z głowicą pracującą w trybie In-line (głowica ultrasonograficzna umiejscowiona centrycznie w głowicy terapeutycznej, kierunek rozchodzenia się fal ultradźwiękowych głowicy USG zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali uderzeniowej) | TAK |
| 2. | System do rozkruszania złogów powinien być wyposażony w rentgenowską i ultradźwiękową metodę ich lokalizacji z jednoczasowym obrazowaniem w dwóch kanałach: rtg-1 kanał i usg – 1 kanał In-line w czasie rzeczywistym podczas przebiegu kruszenia | TAK |
| 3. | W oferowanym systemie do kruszenia złogów mineralnych powinna być zapewniona możliwość odłączania od zestawu ultrasonografu | TAK |
| B. | Moduł kruszenia złogów (litotryptera) | - |
| 1. | Litotrypter powinien być wyposażony w elektromagnetyczną głowicę do rozkruszania złogów: wymagana średnica głowicy aplikacyjnej wymagany kat apertury | min. 140 mm min. 50 stopni |
| 2. | Wymagana głębokość penetracji fali uderzeniowej | min. 145 min. |
| 3. | Wymagana średnica wielkość ogniska połowa szerokości osiowej i poprzecznej (FHWM) | max. 50 x4 mm |
| 4. | Wymagany zakres ciśnienia fali kruszącej w ognisku | min. 10 – 120 MPa |
| 5. | Wymagany system dopasowania głowicy kruszącej do anatomii pacjenta poprzez zmianę ciśnienia wody | TAK |

Wymagania dotyczące Systemu do Litotrypsji ESWL

- Wszystkie zaoferowane przez Oferenta elementy składowe systemu do litotrypsji ESWL muszą posiadać aktualne dokumenty (zgłoszenia lub wpisy) zgodnie z ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679).

- System do litotrypsji ESWL dostarczony będzie transportem własnym Oferenta lub w inny sposób na jego koszt i ryzyko do siedziby Udzielającego Zamówienia.

- Do obowiązków Oferenta należy dostawa systemu do litotrypsji ESWL do siedziby Udzielającego zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w obsłudze w/w systemu.

- Oferent zobowiązany jest do dostawy systemu wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta, opis co do właściwości systemu, zasad bezpieczeństwa stosowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki.

………………………………..

Podpis i pieczątka Oferenta