Odp.2

DZP-271-9/15                                                                   Brzesko dnia 28.04.2015.r

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.

„ Przebudowa pomieszczeń i instalacji na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Brzesku na podstawie decyzji – pozwolenia na budowę nr:880/2011 z dnia 7 grudnia 2011- etap II- przebudowa A1 i A12”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Czy Zamawiający wymaga aby medyczne panele nadłóżkowe typu a/b/c były wyposażone w oświetlenie ogólno-pomocnicze np.2x36W oraz oświetlenie nocne?

Odp: Panel nadłóżkowy ma być wyposażony w oświetlenie ogólno-pomocnicze oraz oświetlenie nocne.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiający nie przewiduje w panelach nadłużkowych typu a/b/c gniazd komputerowych RJ45 oraz zacisków ekwipotencjalnych PA – jeśli w panelach mają znaleźć się w/w prosimy o podanie ilości na jedno stanowisko łózkowe.

Odp: W panelach nadłużkowych nie przewiduje się gniazd  komputerowych, natomiast po 1 gnieździe ekwipotencjalnym.

Pytanie nr:3

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości punktów poboru gazów medycznych dla jednego stanowiska łóżkowego w panelach typu b/c

Odp: 1 kpl to: tlen, próżnia i sprężone powietrze.

Pytanie nr;4

Proszę o przedstawienie opisu, rysunków i wymagań technicznych urządzeń:

- wanna kąpielowa stalowa z obudową ( wózek wanna) – 1 kpl

Odp: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr :1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”- pkt.5b  Zamawiający rezygnuje z tej pozycji, wobec czego nie należy jej wyceniać.

Pytanie nr:5

Proszę o przedstawienie opisu, rysunków i wymagań technicznych urządzeń:

- myjnia dezynfekator – 3 kpl.

Odp: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr:1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”- pkt.5b  Zamawiający wymaga wyceny myjni dezynfektora do kaczek i basenów wykonanej ze stali nierdzewnej na  1 basen i 1 kaczkę  lub 3  kaczki – kpl 2.

Myjnia dezynfektor musi spełniać następujące wymagania:

● wszystkie elementy  (zewnętrzne i wewnętrzne) wykonane ze stali nierdzewnej

● czas mycia max. 10 min.

● możliwość użycia środków różnych producentów

|  | Wymagania szczegółowe |
| --- | --- |
| 1 | Automatyczne i całkowite opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych (kaczki, baseny) |
| 2 | Grubość komory mycia min. 1,25 mm |
| 3 | Dysze natryskowe ze stali szlachetnej min. 10 szt. |
| 4 | Drzwi komory wyposażone w pionową krawędź boczną ( uniemożliwienie odprysków podczas zamykania drzwi komory) o wysokości min.100mm |
| 5 | Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką) – bezpieczny dostęp serwisowy |
| 6 | Termo-akustyczna izolacja komory mycia |
| 7 | Wszystkie węże ciśnieniowe – splot metalowy |
| 8 | Trzy programy mycia |
| 9 | Blokada drzwi w trakcie wykonywania procesu mycia i dezynfekcji |
| 10 | Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna |
| 11 | Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów |
| 12 | Pojemność komory: 1 basen i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki |

Pytanie nr:6

W związku z kosztorysowym rozliczeniem zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów z nakładami RMS.

Odp: Wycenę należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót zgodnie z KNR w sytuacji braku danej pozycji należy zastosować kalkulację indywidualną.

Pytanie nr:7

Czy można zmienić ilości w przedmiarach?

Odp: Wycenę należy opracować n a podstawie przedmiarów oraz uwzględnić wszystkie inne elementy mające wpływ na cenę.

Pytanie nr:8

Prosimy o podanie wymagań technicznych bądź producenta baterii umywalkowych lekarskich.

Odp: Baterie lekarskie  inna nazwa baterie łokciowe.

Pytanie nr:9

Prosimy o podanie wymagań, producenta, bądź modelu dla myjki/dezynfektora.

Odp: Odpowiedź jak w Pytaniu nr:5.

Pytanie nr:10

Prosimy o określenie jakie zestawy gazów medycznych (sufitowe, nadłóżkowe) należy zamontować w sali wybudzeń.

Odp: Panele nadłużkowe.

Pytanie nr:11

Roboty budowlane

Przedmiar robot- pozycje nr: 22,23,24,45,46,50,53,54,59,60,62,63,64,65,67,71,104,105,106,125,126,127,131,134,135,140,141,143,144,145,146,148,152 zawierają podstawy pozycji które nie istnieją. Prosimy o podanie poprawnej podstawy oraz zamieszczenie „ ślepego kosztorysu”.

Odp: Pozycje te należy wycenić jako kalkulację indywidualną.

Pytanie nr:12

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót /poz.24/ przewiduje montaż 8 szt, ustepów dla osób niepełnosprawnych. W projekcie przewidziano montaż 2 szt ustepów dla osób niepełnosprawnych oraz 6 szt ustępów zwykłych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp: 2szt ustępy dla niepełnosprawnych oraz 6 szt ustępów zwykłych.

Pytanie nr:13

W załączonym zestawieniu materiałów do przedmiaru robót występują kształtki Gebrt Mepa/ poz.19-22/ natomiast żadna z podstaw przedmiaru robót  w swych nakładach rzeczowych  nie obejmują w/w kształtek. Prosimy o zamieszczenie „ ślepego kosztorysu”.

Odp: Pozycje te należy wycenić zgodnie z zestawieniem materiałów.

Pytanie nr:14

Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń i instalacji wewnętrznych części A1 i A12. W przedmiarze robót instalacji centralnego ogrzewania ujęto roboty dla części A1 i już wykonanej części A2. Prosimy o załączenie przedmiaru robót obejmującego część A12 oraz zamieszczenie „ ślepego kosztorysu”.

Odp: „Kosztorys ślepy” zawiera : 1. ETAP I (segment A1) oraz 2.ETAP II (segment A12).

Pytanie nr:15

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń i instalacji wewnętrznych część A1 i A12. W przedmiarze robót instalacji wentylacji i klimatyzacji ujęto roboty dla części A1 i już wykonanej cząści A2. Prosimy o załączenie przedmiaru robót obejmującego część A12 oraz zamieszczenie „ ślepego kosztorysu”.

Odp: Kosztorys ślepy” zawiera : 1. ETAP I (segment A1) oraz 2.ETAP II (segment A12).

Pytanie nr:16

Instalacje elektryczne

Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie systemu IT oraz 2 UPS-y przystosowane do pracy równoległej. Przedmiar robót nie obejmuje rozdzielnicy T2IT- Systemu IT-Bender, kabli zasilających oraz UPS. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr:17

Gazy medyczne

Projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych przewiduje elektryczno gazowe panele nadłóżkowe w ilości ( panel 3 – stanowiskowy z punktami poboru gazów dla każdego łóżka Tlen i Próżnia – 8 kpl, panel 1- stanowiskowy z punktami poboru gazów Tlen i Póżnia – 1 kpl, oraz panel 1 – stanowiskowy z punktami poboru gazów Tlen, Spr. pow. i Próżnia – 1 kpl) łącznie 10 kompletów różnych rodzajów paneli. Natomiast w przedmiarze robót instalacji gazów medycznych w poz.24 ujęto 9 kpl. paneli 1 – stanowiskowych. Prosimy o wyjaśnienie jakie ilości i rodzaje paneli należy ująć w wycenie.

Odp: Należy wycenić:

3 stanowiskowe panele – szt 8 ( tlen i próżnia);

1 stanowiskowe panele – szt 1 ( tlen i próżnia);

1 stanowiskowe panele – szt 1 ( tlen, sprężone powietrze i próżnia);

Pytanie nr:18 - SIWZ

Z uwagi na wymóg złożenia ofert wraz z kosztorysem szczegółowym zwracamy się o przedstawienie „ ślepego kosztorysu” dla wszystkich branż celem przedstawienia kompletnej oferty odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego.

Odp: Zamawiający przedłożył całą dokumentację jaką posiada. W celu dokonania wyceny należy uwzględnić informacje zawarte w projekcie oraz przedmiarze a także dokonać kalkulacji indywidualnej.

Pytanie nr:19

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o jednoznaczne wskazanie czy przy sporządzaniu wyceny należy uwzględnić wartości kosztorysowe czy opis i wartości zawarte w dokumentacji technicznej.

Odp: Odpowiedź jak w pytaniu nr:18.

Pytanie nr:20

1. W przedmiarze robót instalacje gazów medycznych jest - Panel naścienny 1 stanowiskowy 9 kpl., 
natomiast w Dokumentacji wykonawczej jest 
1. Panel naścienny 1 stanowiskowy - 2 kpl. i 
2. Panel naścienny 3 stanowiskowy - 8 kpl.

w sumie zgodnie z PW jest 26 kpl. zestawów naściennych 1 stanowiskowych

Pytanie - ile zestawów należy wycenić.

Odp: Odpowiedź jak w pytaniu nr: 17

Uwaga: Zamawiający wymaga uwzględnienia wszystkich dodatkowych wymagań  ( nie ujętych w dokumentacji projektowej) a zawartych w Załączniku nr:1 i dokonania ich wyceny w ofercie.

W przypadku nie uwzględnienia zapisów zawartych w załączniku nr:1 w szczególności wymagań zawartych w pkt.5 i 6 – oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.

……………………………….