Odp.1

Znak sprawy:DZP-2711-31/15                                                                                Brzesko dnia 15.12.2015.r

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania ofertowego na dostawę  Centralnej stacji monitorowania dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku zwanego dalej Zamawiającym.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, informuję:

Dot. Kardiomonitory przeznaczone do monitorowania dorosłych -  szt. 5

Pytanie nr:1

W związku z powielonymi parametrami w punkcie 3.3 oraz 8.1:

3.3 „Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 21 dni. Prezentacja danych w skali czasu od min. 2-120 godzin.”

8.1 „Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 48 godzin”

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał lepszych wartości tzn. tych zawartych w punkcie SIWZ 3.3?

Odp: Tak. Prawidłowe wymagania zostały określone w pkt.3.3. W pkt.8.1 nastąpiła pomyłka.

Pytanie nr:2

W związku z powielonymi parametrami w punkcie 8.3 oraz 9.1b:

8.3 „Archiwizacja wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych z min. 72 godzin w monitorze”

9.1b „Pamięć min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzeń arytmii”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parametrów z punktu 9.1b „Pamięć min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzeń arytmii”. Z uwagi na zakup centrali monitorującej, więcej parametrów będzie można obserwować na centrali monitorującej.

Odp: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:3

dot. punktu 9.4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora z zakresem ciśnienia skurczowego 30-254 mmHg.? Parametr nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ.

Odp: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:4

Wykonawca  zwraca się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności do powyższego postępowania urządzeń o poniższych parametrach:

- Centrala monitorujaca – kpl 1 ( dwa monitory).

| l p. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deklaracja zgodności, Wpis do Rejestru wyrobów medycznych | TAK |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |
| 3 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi. | TAK |
| 4 | Monitor kolorowy min. 19 cali; Komputer klasy PC, 4 GB RAM, HDD 500 GB. Drukarka laserowa. | Podać |
| 5 | Dodatkowy monitor w pomieszczeniu lekarzy pozwalający na podgląd informacji z centrali monitorującej- monitor kopiujący. | TAK |
| 6 | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na 30 minut | TAK |
| 7 | Jednoczesny podgląd min. 6 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. | TAK |
| 8 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację miedzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami | TAK |
| 9 | Możliwość rozbudowy o współprace z nadajnikami telemetrycznymi | TAK |
| 10 | Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania | TAK |
| 11 | Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów – min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin trendów graficznych. | TAK |
| 12 | Przegląd danych pacjenta w postaci trendów graficznych, zestawień tabelarycznych i holterowskiej rejestracji krzywych | TAK |
| 13 | Alarmy. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów) | TAK |
| 14 | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |
| 15 | Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45) ,złącze RS-232. | TAK |
| 16 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |
| 17 | Możliwość przesyłania danych w formacie HL7. | TAK |
| 18 | Oprogramowanie WINDOWS 7 w języku polskim | TAK |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesiące Pisemny dokument gwarancyjny w języku polskim | podać |

## 2.Kardiomonitory  przeznaczone do monitorowania dorosłych-  szt 5

| l p. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deklaracja zgodności ozbaczona znakiem CE, Wpis do Rejestru wyrobów medycznych | TAK |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |
| 3 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi. | TAK |
| 4 | Zasilanie: Sieciowe 230V Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci Alarmy stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3,5 godz. Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika | TAK |
| EKG |
| 1 | Odprowadzenia EKG: 3,5 Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |
| 2 | Ilość odprowadzeń automatyczne wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |
| 3 | Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |
| 4 | Wzmocnienie przebiegu EKG: x0,125,x0.25, 0.5, 1, 2, 4, AUTO | TAK |
| 5 | Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm | TAK |
| 6 | Rozdzielczość: 1 ud/min | TAK |
| 7 | Dokładność pomiaru akcji serca: +/-1 ud/min lub 1% w zależności co większe. | Podać |
| 8 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | Podać |
| 9 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK |
| 10 | Analiza arytmii: min. 16 rodzajów zaburzeń arytmii | TAK |
| 11 | Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne | TAK |
| 12 | Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych. | TAK |
| 13 | Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |
| 14 | Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe | TAK |
| NIBP |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |
| 2 | Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg | TAK |
| 3 | Dokładność pomiaru: +/-5mmHg | TAK |
| 4 | Możliwość pomiaru ciągłego | TAK |
| 5 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego | TAK |
| 6 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut | TAK |
| 7 | Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |
| SpO2 |
| 1 | Zakres pomiaru: min. 0-100% | TAK |
| 2 | Dokładność pomiaru +/- 2 bpm | TAK |
| 3 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |
| 4 | Alarmy | TAK |
| 5 | Zakres pulsu: min. 20-300 bpm | TAK |
| 6 | Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |
| 7 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |
| TEMPERATURA |
| 1 | Zakres pomiaru: min. 0-50 (C | TAK |
| 2 | Dokładność pomiaru: +/- 0,1 (C | TAK |
| 3 | Rozdzielczość pomiaru: +/- 0,1 (C | TAK |
| 4 | Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe | TAK |
| 5 | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |
| RESPIRACJA |
| 1 | Metoda pomiaru impedancyjna | TAK |
| 2 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji :6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |
| 3 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: x0.25, 0.5, 1, 2, 4, | TAK |
| 4 | Zakres pomiaru: min. 0-150 odd./min. | TAK |
| 5 | Dokładność pomiaru: +/- 2 rpm | TAK |
| 6 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |
| 7 | Alarmy bezdechu w granicy min.1-100 sekund | TAK |
| 8 | Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |
| 9 | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | TAK |
| EKRAN |
| 1 | Typ: TFT min. 12” z możliwością regulacji min. 4 poziomów jasności ekranu. | TAK |
| 2 | Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi | TAK |
| 3 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych bez użycia funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG na jednym ekranie | TAK |
| 4 | Dane wyświetlane cyfrowo: częstość akcji serca średnie ciśnienie tętnicze ciśnienie skurczowe ciśnienie rozkurczowe wartość saturacji wartość respiracji temperatura – 2 kanały wartość różnicowa temperatury TD | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |
| 5 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |
| TRENDY |
| 1 | Pamięć trendów graficznych oraz tabelarycznych min 120 godz. | TAK |
| 2 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |
| INNE PARAMETRY |
| 1 | Obsługa: - menu w języku polskim - łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski funkcyjne oraz ekran dotykowy - możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika - proste aktualizacje oprogramowania poprzez złącze USB | TAK |
| 2 | Waga: max 5 kg | TAK |
| 3 | Klasa szczelności min. IPX1 | TAK |
| 4 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |
| 5 | Min. 10 poziomów regulacji głośności alarmów | TAK |
| 6 | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar inwazyjnego ciśnienia oraz pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. | TAK |
| 7 | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem – co najmniej 50 pozycji wraz z wycinkiem krzywej, która wywołała alarm. | TAK |
| 8 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |
| 9 | Menu w języku polskim | TAK |
| 10 | Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora kopiującego | TAK |
| 11 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu. | TAK |
| 12 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania | TAK |
| MOŹLIWOŚĆI ROZBUDOWY / DODATKOWE MODUŁY |
| 1 | DRUKARKA TERMICZNA - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm. | Tak. Możliwość rozbudowy |
| 2 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy –50~+400 mmHg - dwa kanały pomiarowe | Tak. Możliwość rozbudowy |
| 3 | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy 0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. | Tak. W 1 kardiomonitorze |
| 4 | RZUT SERCA METODĄ TERMODYLUCJI | Tak. Możliwość rozbudowy |
| 5 | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA METODĄ KARDIOGRAFII IMPENDANCYJNEJ | Tak. Możliwość rozbudowy |
| 6 | BIS | Tak. Możliwość rozbudowy |
| 7 | ANALIZATOR GAZÓW | Tak. Możliwość rozbudowy |
| 8 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | Tak. Możliwość rozbudowy |
| 9 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | Tak. 1 sztuka |
| AKCESORIA DO KAŻDEGO KARDIOMONITORA |
| 1 | Wyposażenie dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiary różne dla dorosłych - 3 szt - przewód NIBP – 2 szt - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka – 2 szt - wielorazowy czujnik SPO2 na palec dla dorosłych 2 szt. - 1 szt akumulator/bateria. | Podać |
| GWARANCJA |
| 1 | min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | TAK |
| 2 | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że nasze zapytanie jest podyktowane dobrem Zamawiającego oraz chęcią zaoferowania najnowocześniejszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań technologicznych.

Odp: Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił wymagania minimalne, poniżej których urządzenia nie będą spełniać wymagań Zamawiającego. Każdy Wykonawca może zaoferować urządzenia o parametrach technicznych wyższych niż wymagane, o większych możliwościach diagnostycznych, a także możliwościach rozbudowy o dodatkowe moduły.

W związku z powyższym informujemy, że dopuszczamy wszystkie urządzenia tego typu, które będą spełniać minimalne wymagania.

Uwaga:

Zamawiający wymaga kardiomonitorów przystosowanych do montażu zarówno na półce , na poręczy łóżka a także na podstawie jezdnej.

Do wyceny należy uwzględnić  podstawę jezdną  --1szt  do  wszystkich kardiomonitorów.

…………………………………..