## Załącznik nr:1

## Centralna stacja monitorowania – szt 1

Centralna stacja monitorowania umożliwiająca z jednego miejsca pełny podgląd i zarządzanie informacjami o wszystkich pacjentach podłączona do monitorów przyłóżkowych znajdujących się w sieci.

- Centrala monitorujaca – kpl 1 ( dwa monitory).

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | - |
| 1 | Deklaracja zgodności, Wpis do Rejestru wyrobów medycznych | TAK |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |
| 3 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi. | TAK |
| 4 | Praca w sieci Stanowisko monitoringu składające się z komputera klasy PC o parametrach: - procesor min. 2.0 GHz - min. 4GB RAM - dysk twardy min. 500GB - mysz, - klawiatura - drukarka laserowa HP - win7 w języku polskim - oprogramowanie medyczne w języku polskim | TAK |
| 5 | Monitor LCD, ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 19”. | podać przekątną ekranu |
| 6 | Dodatkowy monitor w pomieszczeniu lekarzy pozwalający na podgląd informacji z centrali monitorującej- monitor kopiujący. | TAK |
| 7 | Monitory o konstrukcji modułowej lub skonfigurowane | TAK |
| 8 | Prosta obsługa – ekran dotykowy oraz za pomocą klawiatury i myszy. Interfejs graficzny zbliżony do systemu Windows | TAK |
| 9 | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali | podać czas w minutach |
| 10 | Monitorowanie jednocześnie min. 6 stanowisk. Możliwość rozbudowy do 20 stanowisk. | TAK |
| 11 | Wyświetlanie – możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. | TAK |
| 12 | Podgląd wszystkich krzywych oraz wartości cyfrowych z wybranego monitora przyłóżkowego. | TAK |
| 13 | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. | TAK |
| 14 | Wyświetlanie obliczeń dawkowania leków oraz obliczeń hemodynamicznych. | TAK |
| 15 | Przyjmowanie i wypisywanie pacjentów | TAK |
| 16 | Wizualne i dźwiękowe wskazania parametrów życiowych pacjenta w czasie rzeczywistym takich jak: -EKG - arytmia ( alarm podstawowy i rozszerzony) - odcinek ST - pomiar oddechów - tętno - temperatura - nieinwazyjne ciśnienie krwi - pulsoksymetria - EtCO2 | TAK |
| 17 | Wyświetlanie wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Prezentacja danych cyfrowa oraz w formie wykresu. | TAK |
| 18 | Podgląd min. 240 godzin wykresu krzywej EKG. Przegląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin oraz min. 1000 wyników NIBP dla każdego monitorowanego pacjenta. | TAK |
| 19 | Przegląd danych pacjenta w postaci trendów graficznych, zestawień tabelarycznych i holterowskiej rejestracji krzywych | TAK |
| 20 | Uruchamianie zapisów i wydruków dla danego stanowiska (łóżka) | TAK |
| 21 | Drukowanie raportów, trendów, tabel i krzywych na drukarce laserowej - przebiegów EKG -obliczeń hemodynamicznych oraz informacji o dawkowaniu leków, - listy trendów oraz listy wyników NIBP - wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego | TAK |
| 22 | Archiwizacja danych ok. 1000 pacjentów | TAK |
| 23 | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. | TAK |
| 24 | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |
| 25 | Możliwość przesyłania danych w formacie HL7. | TAK |
| II. | Obsługa | - |
| 1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |
| 2 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz pokrętło nawigacyjne lub przyciski | TAK |
| III. | Zasilanie Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | - |
| IV | Gwarancja min. 24 miesiące Pisemny dokument gwarancyjny w języku polskim | podać |

## 2.Kardiomonitory  przeznaczone do monitorowania dorosłych-  szt 5

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | - |
| 1 | Deklaracja zgodności ozbaczona znakiem CE, Wpis do Rejestru wyrobów medycznych | TAK |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |
| 3 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi. | TAK |
| II. | Wymagania ogólne monitora |  |
| 1 | Monitor przyłóżkowy o konstrukcji modułowej lub skonfigurowany z zaczepem do zawieszania na poręczy łóżka z możliwością zamontowania na stojaku lub na półce | TAK |
| 2 | Ekran dotykowy. Obsługa za pomocą pokrętła oraz przycisków funkcyjnych. | TAK |
| III. | Ekran | - |
| 1 | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12”. | podać |
| 2 | Prezentacja na ekranie co najmniej 8 przebiegów. Możliwość edycji kolorów parametrów, ustawiania dowolnej kolejności oraz szerokości ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępne tryby pracy min.: - tryb dużych znaków - tryb 7-ekg - tryb z trendami dynamicznymi - tryb oxyCRG - tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu - tryb standby.. | TAK |
| 3 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 21 dni Prezentacja danych w skali czasu od min. 2-120 godzin. | TAK |
| IV. | Obsługa | - |
| 1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej, min. IPX1. Urządzenie spełnia min. następujące normy: IEC 60601-1-2:2004, IEC 61000-3-3. | TAK |
| V. | Zasilanie | - |
| 1 | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |
| 2 | Akumulator awaryjny – czas pracy min 2 godziny Akumulator wymienialny bez pomocy narzedzi | (podać czas zasilania) |
| VI. | Praca w sieci | - |
| 1 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7. | TAK |
| VII. | Alarmy | - |
| 1 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |
| 2 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |
| VIII. | Zapamiętywanie danych | - |
| 1 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 48 godzin | TAK |
| 2 | Jednoczasowa prezentacja min 2 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |
| 3 | Archiwizacja wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych z min. 72 godzin w monitorze | TAK |
| 4 | Archiwizacja zdarzeń min. 50 do załączenie w raporcie | TAK |
| 5 | Przenoszenie danych pacjenta przez sieć lub moduł lub kartę pamięci | TAK |
| IX. | Mierzone parametry. | - |
| 1a | EKG Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 12 rodzajów zaburzeń rytmu. Wyświetlanie PVC. Pomiar HR w zakresie min. 20-300 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. Akcesoria: - przewód EKG 3-żyłowy – 1 szt. | TAK |
| 1b | Pamięć min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzeń arytmii | TAK |
| 1c | Pomiar oraz alarmy odchylenia ST w zakresie min. od -2,5 do +2,5 mV z min. 7 odprowadzeń jednocześnie. Możliwość dostosowania punktów pomiarowych ST przez Użytkownika. | TAK |
| 1d | Możliwość analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego. Wyświetlanie danych min. średniego HR oraz %odchyleń od normy. | TAK |
| 2 | Pomiar oddechów. Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min. Alarm bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund. Możliwość wyboru jednego z min. 4 odprowadzeń do kalkulacji oddechu. | TAK |
| 3a | Saturacja – Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. | TAK |
| 3b | Pomiar tętna w zakresie min. 50-200./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor bądź FAST. | TAK |
| 4a | Ciśnienie Oscylometryczna metoda pomiaru. Tryb auto w zakresie min. 1-480 minut. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-260 mmHg. Pamięć min. 1000 wyników pomiarowych NIBP. | TAK |
| 4b | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Prezentacja wyników w postaci słupkowej oraz cyfrowej. Prezentacja najwyższych, najniższych oraz średnich wyników pomiarowych. | TAK |
| 5 | Temperatura. Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Zakres pomiaru 10-50°C. | TAK |
| 6 | Wyposażenie dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiary różne dla dorosłych - 3 szt - przewód NIBP – 2 szt - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka – 2 szt - wielorazowy czujnik SPO2 na palec dla dorosłych 2 szt. - 1 szt akumulator/bateria. | TAK |
| 7 | Możliwość rozbudowy Kapnometria | TAK |
| X | Inne | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |
| 2 | min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | TAK |
| 3 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. | TAK |

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala monitorująca (2 monitory) | kpl 1 |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor typ / model …………………………….. z wyposażeniem: - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiary różne dla dorosłych –szt 3 - przewód NIBP – szt 2 - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka – szt 2 - wielorazowy czujnik SPO2 na palec dla dorosłych 2 szt. - akumulator/bateria -1 szt. | kpl 5 |  |  |  |
| 3 | Podstawa jezdna (stojak) do kardiomonitora | szt 1 |  |  |  |
| 4 | Moduł – Kapnometria EtCO2 + akcesoria – 2 kpl (moduł dla jednego kardiomonitora) | kpl 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |