Załącznik nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do mycia i dezynfekcji  obuwia operacyjnego oraz narzędzi chirurgicznych zgodnie z poniższym opisem:

# I - Myjnia- dezynfektor  do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego – kpl 1

# II- Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – kpl 1

# Zamawiający dopuszcza myjnie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku - modele powystawowe.

| Lp | Wymagane parametry | Opisać parametr lub wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I | MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO MYCIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA OPERACYJNEGO |  |
| 1 | Producent, model/typ, rok produkcji |  |
| 2 | Wolnostojąca, nieprzelotowa, jednodrzwiowa z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej |  |
| 3 | Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883 (załączyć deklarację producenta i jednostki notyfikowanej) |  |
| 4 | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 5 | Drzwi uchylne do dołu z elektryczną blokadą uniemożliwiającą otwarcie drzwi podczas procesu mycia |  |
| 6 | Programowalny elektroniczny układ sterowania |  |
| 7 | Min. 10 stałych programów fabrycznych mycia i dezynfekcji |  |
| 8 | Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 1 programu tworzonego przez użytkownika |  |
| 9 | Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 1 programu tworzonego przez użytkownika |  |
| 10 | Wyświetlanie na panelu sterowania przebiegu programu, temperatury i czasu |  |
| 11 | Programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną |  |
| 12 | Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. |  |
| 13 | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. |  |
| 14 | Programy serwisowe |  |
| 15 | Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika |  |
| 16 | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji |  |
| 17 | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników |  |
| 18 | Pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i dysze w wózkach wsadowych, wydajność minimum 400 l/min. |  |
| 19 | Kontrola pobieranej ilości wody przy pomocy przepływomierzy (opisać) |  |
| 20 | Wbudowana suszarka gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min. 50-95°C) wyposażona w filtr powietrza HEPA (suszarka podgrzewanie elektryczne) |  |
| 21 | Wbudowany kondensator oparów (myjnia nie wymagająca podłączenia do instalacja wentylacyjnej) |  |
| 22 | Wbudowany zmiękczacz wody z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu w myjni (nie wymagany oddzielny program regeneracyjny) |  |
| 23 | Min. 1 dozownik na środek do mycia w proszku |  |
| 24 | Min. 2 pompy dozujące płynne środki chemiczne (środek do neutralizacji i środek do mycia i/lub dezynfekcji) |  |
| 25 | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziomu w zbiornikach |  |
| 26 | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu programu |  |
| 27 | System filtrowania wody |  |
| 28 | Przyłącza wodne - woda zimna |  |
| 29 | Zasilanie elektryczne (opisać) |  |
| 30 | Wymiary zewnętrzne (podać) |  |
| 31 | Szeregowy port komunikacyjny RS 232 do podłączenia komputera lub drukarki zewnętrznej do dokumentowania procesu |  |
| 32 | Wyposażenie: |  |
| a | Wózek wsadowy do mycia obuwia operacyjnego, górny - szt. 1 - pojemność min. 8 szt. butów - wykonanie: stal kwasoodporna |  |
| b | Wózek wsadowy do mycia obuwia operacyjnego, dolny - szt. 1 - pojemność min. 20 szt. butów - wykonanie: stal kwasoodporna |  |
| 33 | Oznakowana znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC) |  |
| 34 | Pakiet startowy środków myjących, sóli itp. (opisać) |  |
| II | MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH |  |
| 1 | Producent, model/typ, rok produkcji ( podać) |  |
| 2 | Wolnostojąca, nieprzelotowa, jednodrzwiowa z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej |  |
| 3 | Oznakowana znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC) |  |
| 4 | Budowa i działanie zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883 |  |
| 5 | Obudowa i komora myjni wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
| 6 | Drzwi uchylne do dołu z elektryczną blokadą uniemożliwiającą otwarcie drzwi podczas procesu mycia |  |
| 7 | Pojemność komory na jeden wsad: - 6 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480-485x240-254x50 mm zgodne z DIN 58952-3 - lub min. 2 zestawy anestezjologiczne - lub 1-2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej - możliwość mycia butelek szklanych, obuwia operacyjnego, misek, nerek i innych przedmiotów przy pomocy odpowiednich wózków wsadowych i wkładów |  |
| 8 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego |  |
| 9 | Panel sterowania dotykowy z wyświetlaniem nazwy programu, przebiegu programu i wartości , temperatury, czasu i komunikatów na min. 3-liniowym wyświetlaczu tekstowym w języku polskim, wykonany w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji |  |
| 10 | Min. 15 stałych programów fabrycznych mycia i dezynfekcji, w tym nie mniej niż 3 wybierane za pomocą min. 3 różnych dowolnie programowalnych przycisków dotykowych na panelu sterowania |  |
| 11 | Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 1 programu tworzonego przez użytkownika |  |
| 12 | Programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną |  |
| 13 | Programy dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. |  |
| 14 | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. |  |
| 15 | Programy serwisowe |  |
| 16 | Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika |  |
| 17 | Możliwość programowania automatycznego startu programu |  |
| 18 | Możliwość programowania automatycznego wyłączenia myjni |  |
| 19 | Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną |  |
| 20 | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników |  |
| 21 | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu |  |
| 22 | Pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych, o wydajności min. 500 l/min., z wbudowanym przepływowym systemem podgrzewania wody |  |
| 23 | Kontrola pobieranej ilości wody przy pomocy przepływomierzy (opisać) |  |
| 24 | Agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min. 60÷110°C) wyposażony w filtr powietrza HEPA min. EU13 |  |
| 25 | Licznik godzin pracy filtra powietrza HEPA, z sygnalizacją wymiany filtra na nowy |  |
| 26 | Wbudowany kondensator oparów (brak konieczności podłączenia myjni do instalacja wentylacyjnej) |  |
| 27 | Min. 2 pompy dozujące płynne środki chemiczne |  |
| 28 | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziomu w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania |  |
| 29 | Wbudowany zmiękczacz wody z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu w myjni (nie wymagany oddzielny program regeneracyjny), z dozownikiem soli w drzwiach, z sygnalizacją braku soli i z możliwością ustawienia stopnia twardości wody zmiękczonej (w zakresie min. 1-70 °dH) |  |
| 30 | System filtrowania wody (opisać) |  |
| 31 | Przyłącza wodne: woda zimna, ciepła, demineralizowana (podać DN, wymagane ciśnienie) |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne – 400V; 50Hz, Moc nie większa niż 10kW |  |
| 33 | Wymiary zewnętrzne( podać) |  |
| 34 | Wyposażenie: |  |
| a | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych, z dyszami natryskowymi, dolny: - pojemność - 4 tace sterylizacyjne wg DIN 58952-3 - tace siatkowe z uchwytami zawiasowymi, max. obciążenie 10 kg, wys.45/55, szer.255, gł.480 mm - 8 szt. - 2 poziomy mycia - 6 dodatkowych przyłączy np. LuerLock umożliwiające podłączenie narzędzi z pustymi przestrzeniami - ramię natryskowe zapewniające natrysk każdego poziomu z tacami od góry i dołu - wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów - wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
| b | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych, z dyszami natryskowymi, górny: - pojemność - 2 tace sterylizacyjne wg DIN 58952-3 - tace siatkowe z uchwytami zawiasowymi, max. obciążenie 5 kg, wys.45/55, szer.255, gł.230 mm - 6 szt. - 1 poziom mycia - ramię natryskowe zapewniające natrysk każdego poziomu z tacami od góry i dołu - wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów - wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
| c | Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej - szt. 1 Pojemność min. 2 zestawy narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej Min. 38 dysz natryskowych w wózku wsadowym Możliwość mycia narzędzi o długości min. 50 cm Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem Wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych mytych przedmiotów Wykonanie: stal kwasoodporna |  |
| d | Taca siatkowa na drobne elementy z pokrywą - 1szt. Wykonanie: siatka ze stali kwasoodpornej Wymiary: ok. 230 x 150 x 60 mm |  |
| e | Taca na sztywne elementy optyczne – 1 szt. Wykonanie: blacha perforowana ze stali kwasoodpornej + tworzywo sztuczne Wymiary: ok. 440 x 100 x 60 mm |  |
| f | Taca na narzędzia robocze – 1 szt. Wykonanie: siatka ze stali kwasoodpornej + uchwyty wewnętrzne z tworzywa sztucznego Wymiary: ok. 500 x 190 x 60 mm |  |
| g | Pojemnik z pokrywą na bardzo drobne elementy z uchwytem do zawieszania - 1 szt. Wykonanie: siatka ze stali kwasoodpornej Wymiary: ok. 60 x 60 x 85 mm |  |
| h | Bęben na światłowody i węże do odsysania – 1 szt. Wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej |  |
| 35 | Dokumentacja i archiwizacja w pamięci wewnętrznej sterownika danych eksploatacyjnych urządzenia, tj.: zużycie wody, zużycie środków chemicznych, czas pracy urządzenia, licznik przeprowadzonych procesów, data następnego przeglądu |  |
| 36 | Szeregowy port komunikacyjny RS 232 do podłączenia komputera lub drukarki zewnętrznej do dokumentowania procesu |  |
| 37 | Zewnętrzna drukarka do rejestracji parametrów pracy myjni z możliwością wydruku parametrów procesu w postaci skróconej (tylko wybrane parametry) lub pełnej |  |
| 38 | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji |  |
| 39 | Pomiar przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych |  |
| 40 | Do urządzenia należy przewidzieć pakiety startowe (płynne środki myjące, sól) |  |
| III | STACJA UZDATNIANIA WODY - DEMINERALIZATOR WODY |  |
| 1 | Producent, model/typ, rok produkcji 2016. |  |
| 2 | System zasilany wodą wodociągową |  |
| 3 | Jakość wody - woda zdemineralizowana Prędkość poboru min. 10 l/min |  |
| 4 | Obudowa ze stali nierdzewnej |  |
| 5 | Ciśnieniowy, hermetyczny zbiornik o pojemności minimum 45 l na wodę demineralizowaną |  |
| 6 | Możliwość bezpośredniego powieszenia na ścianie |  |
| 7 | Bezpośrednie podłączenie myjni dezynfektora zawierające zabezpieczenia przeciwzakażeniowe i zawór odcinający w systemie szybkozłączy |  |
| 8 | Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń |  |
| 9 | Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły takie jak lampa UV, moduły ultrafiltracji, |  |
| 11 | Komplet materiałów eksploatacyjnych na wymianę |  |
| 12 | Możliwość samodzielnego serwisowania łatwa wymiana wkładów filtrujących w tym bezpośredni dostęp do membrany RO |  |
| 13 | Możliwość podłączenia konduktometra przepływowego |  |
| 14 | Zasilanie elektryczne 230 V |  |
| 15 | Wymiary ( podać) |  |
| 16 | Filtry z certyfikatami NSF |  |
| 17 | Zgodność z wymogami normy PN-EN ISO 13485:2005 oraz oznaczenie znakiem CE |  |
| IV | POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄ WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |
| 1 | Uruchomienie urządzeń |  |
| 2 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń |  |
| 3 | Okres gwarancji min.24 miesiące |  |

Uwaga:

1/ Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń wraz z tłumaczeniem na język polski.

2/ Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające oferowane parametry. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Formularz cenowy szczegółowy

| Lp | Nazwa | Ilość kpl | Cena netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego model………………………… | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych model………………………… | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Stacja uzdatniania wody - demineralizator wody model………………………… | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

………………….….………………

/podpis i pieczęć wykonawcy/