Znak sprawy: DZP-271-23/18 Brzesko dnia 11.06.2018 r.

**Wykonawcy wszyscy**

**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę videokolonoskopu**

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

# Pytanie nr:1

Czy Zamawiający dopuści videokolonoskop z głębią ostrości 3-100 mm, długość robocza min. 1500 mm ze zróżnicowaną sztywnością tuby wziernikowej?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:2**

Czy Zamawiający dopuści cztery programowalne przyciski, jeden na panelu procesora oraz trzy na głowicy endoskopu?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:3**

Czy Zamawiający dopuści podłączenie źródła światła za pomocą jednego konektora, podłączenie procesora za pomocą jednego konektora?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr:4**

Czy Zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej (zapobiega to przedwczesnemu zamortyzowaniu endoskopu m.in. korozji elektroniki; zwiększa żywotność endoskopu)?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr:5**

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie własnego - kompatybilnego   
z oferowanym videokolonoskopem – procesora obrazu HD?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr:6**

Czy Zamawiający dopuści zapis: funkcje identyfikacja endoskopu przez procesor oraz informacja   
o typie i numerze seryjnym endoskopu oraz jego średnicy kanału roboczego?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.**