 Załącznik nr: 1

 Zadanie nr 1b

Dzierżawa zintegrowanej platformy biochemiczno-immunodiagnostycznej wraz z analizatorami pomocniczymi do badań biochemicznych i immunochemicznych.

Lp	Parametry techniczne	Parametr oferowany - opisać lub wpisać TAK/NIE	Parametr oceniany
I	Wymagania ogólne	-	-
1.	Zintegrowany system biochemiczno-diagnostyczny wraz z backupem biochemicznym i immunochemicznym rok prod. 2018/2019
2.	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE dla oferowanych analizatorów.
3.	System wyposażony w podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ręcznego ich przenoszenia między modułem biochemicznym i immunochemicznym, zarządzany z jednego stanowiska operatorskiego wraz z analizatorem zastępczym dla oznaczeń biochemicznych oraz troponiny.
II.	Opis parametrów dotyczących części biochemicznej systemu
1.	Łączna wydajność części biochemicznej nie mniejsza niż 1000 oznaczeń na godzinę /z ISE/.
2.	Ilość pozycji dla próbek badanych min. 150 z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy przy zastosowaniu próbek pierwotnych, wtórnych i naczynek pediatrycznych.
3.	Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału.
4.	Analiza w fazie ciekłej.
5.	Bezobsługowe elektrody ISE – min. Na, K, Cl
6.	Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku , myte i sprawdzane automatycznie przez analizator.
7.	Metody pomiaru :monochromatyczne, bichromatyczne, punktu końcowego, kinetyczne i turbidymetryczne.
8.	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, płynach z jam ciała i krwi pełnej.
9.	Priorytetowe oznaczanie próbek „cito”.
10.	Możliwości analityczne: enzymy, substraty, elektrolity, białka specyficzne, etanol.
11.	Barkodowe identyfikowanie próbek.
12.	Automatyczne rozcieńczanie próbki lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody.
13.	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z wymogami producenta odczynników.
14.	Minimum 55 pozycji odczynnikowych.
15.	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora.
16.	Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.
17.	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora.
18.	Modem serwisowy i możliwość połączenia online.
19.	Możliwość uzupełniania i wymiany odczynników bez zatrzymywania pracy aparatu.
20.	Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu.
21.	Wieloparametrowy materiał kontrolny dla oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach.
22.	Automatyczna funkcja konserwacji analizatora wraz z monitorowaniem częstości jej wykonywania.
III	Opis parametrów dotyczących części immunochemicznej systemu.
1.	Metoda pomiaru - chemiluminescencyjna
2.	Możliwość wykonania z jednej próbki min. 25 oznaczeń.
3.	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek, kalibratorów i kontroli.
4.	Wydajność minimum 160 oznaczeń na godzinę.
5.	Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału.
6.	Automatyczne rozcieńczenie próbek po przekroczeniu liniowści metody.
7.	Chłodzenie czynników na pokładzie analizatora zgodnie z wymogami producenta.
8.	Priorytetowe oznaczanie próbek „cito”.
9.	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych.
10.	Możliwość uzupełniania i wymiany odczynników w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do pracy rutynowej.
11	Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.
12.	Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu wraz z kosztami aksploatacji.
13.	Wieloparametrowy materiał kontrolny dla oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach.
14	Modem serwisowy i możliwość połączenia on line.
IV	Opis parametrów dotyczących analizatora pomocniczego biochemicznego .
1.	Analizator nie starszy niż z 2015 roku.
2.	Jednoczesna dostępność min. 30 różnych testów na pokładzie analizatora.
3.	Metody pomiaru : monochromatyczne, bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne.
4.	Wydajność nie mniej niż 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę.
5.	Jednoczesna dostępność min. 50 próbek badanych na pokładzie analizatora.
6.	Możliwości analityczne: enzymy, substraty, elektrolity, białka specyficzne, monitorowanie leków.
7.	Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, krwi pełnej.
8.	Bezdotykowe mieszanie reagentów w kuwetach pomiarowych /wykluczenie kontaminacji/.
9.	Detekcja skrzepu w próbce.
10.	Wbudowany program kontroli jakości, przedstawienie graficzne kontroli jakości. Kontrola w czasie rzeczywistym i skumulowana.
11.	Chłodzone miejsca odczynników w analizatorze, dostawianie lub wymiana odczynników bez przerywania pracy analizatora.
12.	Analizator pomocniczy pracujący co najmniej w 90% na tych samych odczynnikach, kalibratorach i kontrolach co część biochemiczna systemu zintegrowanego.
13.	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek.
14.	Priorytetowe wykonywanie badań „cito”.
15.	Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych.
V	Opis parametrów analizatora pomocniczego immunochemicznego:
1.	Analizator nie starszy niż z 2017 roku.
2.	Wbudowany program kontroli jakości, przedstawienie graficzne kontroli jakości.
3.	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie rutynowym i trybie cito z możliwością ciągłego dostawiania próbek.
4.	Analizator pomocniczy pracujący co najmniej w 90% na tych samych odczynnikach, kalibratorach i kontrolach co część immunochemiczna systemu zintegrowanego.
5.	Czas otrzymania pierwszego wyniku max. 30 min. od momentu uruchomienia analizatora.
6.	Automatyczne rozcieńczenie próbek po przekroczeniu liniowości metody.
7.	Jednoczesna dostępność min. 15 różnych testów na pokładzie analizatora.
8.	Priorytetowe wykonywanie badań „cito”.
9.	Jednoczesna dostępność min. 30 próbek badanych na pokładzie analizatora.
10.	Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych.
11.	Detekcja skrzepu w próbce.
12.	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek.
13.	Chłodzone miejsca odczynników w analizatorze.
VI	Wymagania dodatkowe
1	Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające jakichkolwiek czynności przygotowawczych /rozpuszczanie, mieszanie, łączenie składników/. / Kolejność pipetowania /najpierw surowica potem odczynnik/.		TAK- 10 pkt / NIE - 0 pkt
2	Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.		TAK- 10 pkt / NIE - 0 pkt
3	Test do oznaczania prokalcytoniny w oparciu o licencję i stadnaryzację Brahms		TAK- 10 pkt / NIE - 0 pkt
4	Eliminacja kontaminacji – jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników.		TAK- 10 pkt / NIE - 0 pkt

………………………………………………
/podpis i pieczęć Wykonawcy