Załącznik nr: 1
Zadanie nr: 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą - Automatycznego analizatora hematologicznego.

FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY

Lp	Odczynniki na okres 24 miesięcy	Ilość oznaczeń	Ilość odczynników	Producent	Cena jednostkowa / netto w PLN	Wartość netto / w PLN	Podatek VAT / w PLN	Wartość brutto / w PLN
1	Oznaczenie CBC+5DIFF	120 000
2	Oznaczenie CBC+5DIFF+_RET	6 000
3	Kontrole
4	Dzierżawa analizatorów	-	24 miesiące
			Razem

Uwaga: W/w Tabelę należy rozszerzyć i wpisać wymagane odczynniki i materiały kontrolne.

………………………………………………..
/ podpis i pieczęć Wykonawcy

Automatyczny analizator hematologiczny -kpl 2
Aparaty nie starsze niż z 2019 roku.
Rok produkcji	………………………………………….

Producent:	............................................

Kraj pochodzenia:	............................................

Oferowany model:	............................................

Wartość analizatorów:	…………………………………………

###### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp	OPIS/PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE / Podać zakresy, opisać / lub wpisać TAK/NIE	PARAMETRY / OCENIANE
I	Wymagania ogólne
1	Deklaracja zgodności,	dołączyć do oferty
2	Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych	dołączyć do oferty
3	Instrukcja obsługi w języku polskim	dostarczyć wraz z urządzeniem
4	Szkolenie personelu.
II	Wymagania szczegółowe
5	Analizatory hematologiczne z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym- fabrycznie nowy.
6	Wydajność każdego z analizatorów do 70 oznaczeń na godzinę w trybie CbC i CBC+5DIFF.
7.	Maksymalna objętość aspirowanej krwi w trybie CBC+5DIFF: 30 ul.
8	Analizatory wyposażone w podajniki na minimum 20 próbek oczekujących na badanie.
9	Analizatory pracujące w oparciu o takie same odczynniki we wspólnych trybach pracy.
10	Analizatory posiadające minimalne liniowości dla wybranych parametrów (dla próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia): WBC do 400000/ul, RBC do 8 mln/ul, PLT do 4 mln/ul.
11	Analizatory posiadające osobny tryb dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów.
12	Przynajmniej jeden z analizatorów powinien posiadać osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników.
13	Przynajmniej jeden z analizatorów powinien mieć możliwość oznaczania retikulocytów z podziałem w zależności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie oraz możliwość oznaczania płytek metodą optyczną z możliwością raportowania na wyniku.
14	Możliwość wpięcia analizatorów do kontroli międzynarodowej producenta analizatorów w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.		TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
15	Kontrola wewnątrzlaboratoryjna morfologii krwi obwodowej i retikulocytów (jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów) na minimum dwóch poziomach dziennie policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu.
16	Wpięcie do systemu komputerowego Asseco na koszt Wykonawcy.
III	Wyposażenie dodatkowe
1	Mikroskop do weryfikacji rozmazów
2	Stół pod analizatory
3	Sumator hematologiczny

Czynsz za dzierżawę analizatorów netto…………………….PLN; podatek VAT………….……PLN; wartość brutto……………………….PLN

Razem wartość (odczynników + dzierżawa) netto……………………PLN; podatek VAT…………….PLN; wartość brutto…………..…PLN

………………………………………………..
/ podpis i pieczęć Wykonawcy