DZP-271-50/2019                                                                                             Brzesko dnia  18.10.2019

Odp.nr 1                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :    Ambulansu sanitarnego typu C - BZP nr 611122-N-2019  z dnia 17.10.2019.r

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze i transporter noszy głównych Stryker M1 6100 renomowanego producenta o następujących parametrach technicznych:

Nosze - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2019

Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.

Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.

Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.

Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 75 stopni.

Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.

Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej

Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw pasów szelkowe i poprzeczne.

Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące

Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką.

Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.

Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.

Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze.

Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia

Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne.

Waga noszy 20 kg

Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy

Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci

Możliwość mycia ciśnieniowego.

Max obciążenie dopuszczalne 227 kg

Transporter noszy głównych

Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.

Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.

Regulacja wysokości w 7 poziomach.

Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia

Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.

Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce.

Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera

Wszystkie kółka jezdne o średnicy 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost (koła kierunkowe)

4 główne uchwyty transportera

Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni

Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia

Przyciski blokady goleni kodowane kolorami

Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera.

Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.

Możliwość mycia ciśnieniowego.

Max obciążenie dopuszczalne transportera 227 kg.

Waga transportera 35 kg przy ładowności 227 kg, zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie

Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie

Odp.Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wymaga aby rama noszy była wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia, wyposażona w fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze?

Odp.Zamawiający nie wymaga ,ale dopuszcza.